## Slide 1
ThermalCalibration
Sistema de monitoreo térmico para la calibración de equipos de refrigeración y de laboratorio
Resumen ejecutivo · Fase 1: sesión de medición, adquisición serial y exportación a Excel
26 de septiembre de 2026
Notes: Presentación ejecutiva del sistema: contexto y riesgos, propósito, flujo seguido, requisitos, arquitectura, datos, operación y estado del desarrollo.

## Slide 2
Contenido
Recorrido del resumen ejecutivo
ThermalCalibration · Resumen ejecutivo · 26/09/2026
2
1
Contexto
Problema actual y riesgos
2
Propósito
Qué debe resolver el aplicativo y objetivos
3
Flujo seguido
De una sesión de medición y del desarrollo
4
Requisitos
Funcionales por módulo y no funcionales
5
Arquitectura
Capas, despliegue y tecnología
6
Datos
Esquema y resumen de entidades
7
Operación
Roles, operación diaria y mantenimiento
8
Estado
Avance y próximos pasos
Notes: El resumen sigue el orden contexto, propósito, flujo, requisitos, arquitectura, datos y operación, y cierra con el estado del desarrollo.

## Slide 3
Contexto: problema y riesgos
Por qué se construye el sistema y qué puede salir mal
ThermalCalibration · Resumen ejecutivo · 26/09/2026
3
Problema actual
El laboratorio mide cada equipo con termopares durante una sesión (normalmente 1 h; hasta varios días si el cliente lo pide).
Lecturas anotadas o copiadas a mano: no se puede demostrar qué entregó el sensor.
Sin trazabilidad de equipo, técnico, adquisidor y termopares de cada sesión.
Límites aplicados de forma inconsistente; algunos sin definir.
Mezcla de termopares T y K sin constancia; Excel armado a mano.
Riesgos y cómo se mitigan
Riesgo | Mitigación
Pérdida de muestras por cortes de comunicación o reinicios de la PC | Captura en el servidor; reinicio = reconexión; huecos registrados; falla a los 30 min (RN-15)
Adquisidor aún en diseño, sin sensores al inicio | Adquisidor simulado con el mismo protocolo y 22 escenarios de prueba
Evidencia alterada o cuestionada | Lecturas, alertas y huecos inmutables; trama serial original en cada lectura
Límites de la norma no confirmados por el laboratorio (P-03) | Límites marcados como sugeridos hasta que el administrador los confirma
Mala práctica en la medición (mezcla T/K, pocos puntos) | Advertencia con confirmación del técnico, registrada en la sesión y en el Excel
PC suspendida o reloj desincronizado | Suspensión deshabilitada, NTP y aviso al iniciar (supuestos S-04, S-05)
Dependencias con licencia comercial | CQRS propio (sin MediatR) y FluentAssertions 7.2.2
Notes: Los riesgos principales son perder datos durante sesiones largas y no poder probar sin hardware. Ambos se atacan en la arquitectura: la captura corre en el servidor y hay un adquisidor simulado.

## Slide 4
Propósito: qué debe resolver el aplicativo
Del registro manual a una captura automática, trazable y auditable
ThermalCalibration · Resumen ejecutivo · 26/09/2026
4
Qué debe resolver
Registrar empresas cliente (RUC), sus equipos y los tipos de equipo con su criterio de límite.
Capturar por puerto serial hasta 27 termopares T/K, a intervalo configurable, sin intervención.
Evaluar cada lectura y detectar fallas, pérdida de sensores y cortes de comunicación.
Alertar solo lo crítico y registrar todo lo demás como evidencia.
Exportar cada sesión a un Excel estandarizado y mantener el historial.
Beneficios esperados
Evidencia auditable: cada valor con su hora y la trama que lo originó.
Límites consistentes: la sesión conserva el límite vigente al iniciar.
Menos errores: el reporte se genera desde la base, sin transcribir.
Desarrollo y pruebas sin esperar el hardware.
Base para perfiles de eficacia por marca y modelo de equipo.
Termopares
T o K, hasta 27
Adquisidor
Arduino / Raspberry Pi
Aplicación
captura y reglas
SQL Server
datos crudos
Excel
reporte .xlsx
Alcance: equipos de uso individual, pequeña y mediana escala, hospitales y clínicas, hasta 2000 L. Sin equipos industriales.
Notes: La PC marca el tiempo, guarda la trama original de cada lectura y genera el Excel desde la base de datos. Los objetivos medibles están en la siguiente diapositiva.

## Slide 5
Objetivos de la fase 1
Cada objetivo tiene un indicador de éxito medible (documento de visión §2)
ThermalCalibration · Resumen ejecutivo · 26/09/2026
5
O1 · Captura automática
Una lectura por canal en cada intervalo. ≥ 99 % de las muestras programadas almacenadas.
O2 · Datos íntegros
Cada lectura guarda hora, valor, estado del sensor y la trama serial original.
O3 · Límite por tipo
Rango o banda congelados al iniciar: el 100 % de las lecturas fuera de límite genera alerta.
O4 · Anomalías
Mezcla T/K, fallas, pérdida de sensores, cortes y cambio de adquisidor quedan registrados.
O5 · Excel estándar
Hojas Resumen, Lecturas, Alertas y Comunicación, sin intervención manual.
O6 · Historial
Consulta de sesiones por empresa, equipo y rango de fechas.
O7 · Pruebas sin hardware
Adquisidor simulado: los 22 escenarios de prueba dan exactamente el resultado esperado.
Alertas con criterio
Solo las críticas interrumpen al técnico; las advertencias se registran.
Fuera de la fase 1: estadística e incertidumbre, certificados, inventario de sensores, monitoreo remoto y equipos de más de 2000 L.
Notes: La fase 1 entrega datos crudos confiables. El análisis estadístico y los perfiles de eficacia por modelo de equipo se apoyan en estos datos en fases posteriores.

## Slide 6
Flujo seguido
Cómo se usa el sistema en una sesión y cómo se construye
ThermalCalibration · Resumen ejecutivo · 26/09/2026
6
Flujo de una sesión de medición
1 · Registrar
empresa (RUC) y equipo: tipo, marca, modelo y serie
2 · Configurar
equipo, puerto COM, adquisidor y canales T/K con ubicación
3 · Validar
mezcla T/K, límite pendiente, puntos mínimos y descanso del kit
4 · Iniciar
la primera muestra recibida es t = 0; se copia el límite
5 · Capturar
una muestra por intervalo; evaluación y alertas
6 · Cerrar
completa, incompleta, fallida o cancelada
7 · Exportar
Excel de 4 hojas e historial por empresa y equipo
Durante la captura: si se corta la comunicación, se registra el hueco y se reconecta; con otro adquisidor o 30 min sin datos suficientes la sesión falla. Solo las alertas críticas interrumpen al técnico.
Flujo de trabajo seguido en el desarrollo (por entidad)
Especificación
Contrato OpenAPI
Dominio
Aplicación
Infraestructura
API
Pruebas
Auditoría y docs
Historias en Gherkin → contrato primero → capas de adentro hacia afuera → pruebas por escenario → auditoría automática del contrato contra la API. Los datos reales (DATA-1) retroalimentan la especificación (decisiones D-05 a D-07).
Notes: Cada entidad sigue la misma definición de terminado: contrato, dominio, aplicación, infraestructura, API, pruebas, verificación y documentación, y recién entonces commit.

## Slide 7
Requisitos
17 historias de usuario con 152 escenarios Gherkin como criterios de aceptación
ThermalCalibration · Resumen ejecutivo · 26/09/2026
7
Funcionales por módulo
Módulo | Requisitos (historias)
Catálogos y clientes | Empresas y equipos (HU-01); tipos de equipo, límites y parámetros (HU-02)
Sesión de medición | Configurar (HU-03); advertir mezcla T/K (HU-04), límite pendiente (HU-05) y pocos puntos (HU-17); duración y descanso (HU-16); cerrar (HU-10); historial (HU-12)
Adquisición serial | Iniciar al llegar datos y capturar (HU-06); lecturas inválidas (HU-07); comunicación y validación del adquisidor (HU-09)
Alertas | Fuera de límite (HU-08); pérdida de sensores con escalamiento y falla (HU-13); críticas y advertencias (HU-15)
Exportación y simulación | Excel de 4 hojas (HU-11); sesión simulada con el set de datos de prueba (HU-14)
No funcionales
Integridad: ≥ 99 % de las muestras programadas almacenadas.
Sesiones de varios días; se reanudan tras un reinicio del servicio.
Temporización exacta desde el inicio, sin deriva.
Auditoría: datos inmutables y trama original por lectura.
Exportación de 72 h en menos de 15 s.
Volumen modesto (≈ 50 000 lecturas en 7 días): SQL Server Express basta.
Seguridad por roles: Admin, Technician, Supervisor.
Pruebas sin hardware (simulador y reloj inyectable).
Notes: Los requisitos están escritos como historias con escenarios Gherkin; cada prueba automatizada indica la historia y el escenario que verifica.

## Slide 8
Arquitectura
Clean Architecture + CQRS + dominio enriquecido (ADR-001)
ThermalCalibration · Resumen ejecutivo · 26/09/2026
8
Capas del backend
Thermal.Api
Controladores REST, errores RFC 7807, ETag / If-Match, autorización por rol
Thermal.Application
Comandos, consultas y handlers (CQRS propio, sin MediatR); puertos
Thermal.Domain
Agregados y reglas del negocio, sin dependencias externas
Thermal.Infrastructure
EF Core 10, repositorios, unidad de trabajo, puerto serial, Excel
Las dependencias apuntan hacia el dominio. La base es primero: el esquema SQL es la fuente, sin migraciones de EF.
Despliegue (fase 1)
PC del laboratorio (Windows)
Interfaz web
navegador · SignalR
Web API .NET 10
servicio de Windows (Kestrel)
SQL Server 2022
ThermalCalibration
Adquisidor
Arduino / Raspberry Pi o simulado
puerto COM (USB-serial)
Desarrollo: Docker Compose (SQL Server 2 GB + API 256 MB).
Producción: todo en la PC del laboratorio; contrato OpenAPI primero.
Notes: La captura serial corre en segundo plano dentro de la misma API. El adquisidor simulado implementa el mismo protocolo, lo que permite probar todo sin sensores.

## Slide 9
Tecnología
Stack .NET de soporte largo, sin dependencias de licencia comercial
ThermalCalibration · Resumen ejecutivo · 26/09/2026
9
Área | Tecnología | Estado
Backend | .NET 10 (LTS), C# 14, ASP.NET Core con controladores | Implementado
Arquitectura | Clean Architecture, CQRS con interfaces propias, DDD táctico | Implementado
Datos | SQL Server 2022, EF Core 10 (base primero), restricciones CHECK | Implementado
Contrato | OpenAPI 3.0 (v1.3.0), Redocly lint, auditoría automática contra la API | Implementado
Pruebas | xUnit v3, FluentAssertions 7.2.2, NSubstitute, Testcontainers | Implementado
Entorno | Docker Compose, zona America/Lima, JWT de desarrollo (roles) | Implementado
Adquisición | System.IO.Ports, protocolo propio v1.0 (POLL / STREAM), simulador | Sprint 3
Tiempo real | SignalR: muestras, alertas críticas y estado en vivo | Sprints 4-5
Exportación | Excel .xlsx con librería OpenXML (p. ej. ClosedXML) | Sprint 7
Autenticación | Cuentas propias o Windows / AD (por decidir) | Sprint 10
MediatR (v13+) y FluentAssertions (v8+) pasaron a licencia comercial: se usan interfaces CQRS propias y FluentAssertions 7.2.2 (Apache 2.0).
Notes: Todo el código y el contrato están en inglés; la documentación y los mensajes al usuario, en español.

## Slide 10
Datos: esquema
SQL Server 2022 · 14 tablas, 3 vistas, 40 restricciones CHECK · docs/db/01-schema.sql
ThermalCalibration · Resumen ejecutivo · 26/09/2026
10
Catálogos y configuración
EquipmentType
ThermocoupleType
AppSetting
Tally
Clientes y usuarios
Company
Equipment
AppUser
Adquisición
AcquisitionDevice
Sesión de medición
MeasurementSession
SessionChannel
Reading
CommunicationGap
Alert
Exportación
SessionExport
Relaciones principales
Company 1—N Equipment; EquipmentType 1—N Equipment.
Equipment 1—N MeasurementSession (historial).
Sesión: 1 a 27 SessionChannel, cada uno con sus Reading.
Alert, CommunicationGap y SessionExport cuelgan de la sesión.
La sesión copia al iniciar el límite y la política de pérdida (RN-08).
Reglas en la base
RUC peruano validado (CK_Company_TaxId).
Serie única por empresa; nombre de tipo único.
RowVersion: concurrencia optimista (ETag).
Notes: Base primero: el script SQL es la fuente de verdad. Las lecturas, alertas y huecos son inmutables: son evidencia. Los datos de ejemplo para desarrollo están aparte, en 02-dev-data.sql.

## Slide 11
Datos: resumen de entidades
Agregados del dominio y su estado de implementación
ThermalCalibration · Resumen ejecutivo · 26/09/2026
11
Entidad | Qué representa | Reglas clave | 
EquipmentType | Tipo de equipo del catálogo | Límite Range (mín./máx.) o Band (consigna ± tolerancia); 1 a 27 puntos; duración mínima | ✅
SystemSettings | Parámetros del sistema (AppSetting) | Intervalo, duraciones, descanso, umbral de pérdida y escalamiento (rangos D-08) | ✅
ThermocoupleType | Tipos de termopar T y K | Rango físico de medición; catálogo fijo | ✅
Company | Empresa cliente | RUC válido, único y no editable; se desactiva, no se borra | ✅
Equipment | Equipo bajo prueba | Marca y modelo obligatorios; serie única por empresa; modelo inferido o confirmado | ✅
AcquisitionDevice | Adquisidor serial | Identidad por IDN, 1 a 27 canales, modos POLL / STREAM | ⏳
MeasurementSession | Sesión de medición (núcleo) | Canales, lecturas, límite copiado, pérdida de sensores, descanso y cierre | ⏳
Alert | Evento que requiere atención | Crítica o advertencia; inmutable salvo el reconocimiento | ⏳
SessionExport | Exportación a Excel | Bitácora de cada .xlsx generado | ⏳
AppUser | Usuario y rol | Admin, Technician, Supervisor (autenticación al final) | ⏳
✅ implementada (sprints 0 a 2) ⏳ planificada
Notes: Entre agregados solo hay referencias por identificador. MeasurementSession no crea alertas directamente: publica eventos de dominio que la aplicación convierte en alertas en la misma transacción.

## Slide 12
Operación
Cómo se usa y se mantiene el sistema en el laboratorio
ThermalCalibration · Resumen ejecutivo · 26/09/2026
12
Quién opera
Administrador: usuarios, tipos de equipo y límites, parámetros del sistema, adquisidores.
Técnico: registra empresas y equipos, configura, inicia y cierra sesiones, exporta.
Supervisor: revisa sesiones, reconoce alertas críticas y exporta; no edita lecturas.
Nadie edita ni borra lecturas, alertas o huecos: son evidencia.
Durante una sesión
La captura corre en el servicio: cerrar el navegador no la detiene.
Un puerto COM por sesión; varias sesiones en puertos distintos.
Solo las alertas críticas se notifican; las advertencias se registran.
Descanso del kit de medición entre sesiones (15 min, configurable).
Las sesiones simuladas quedan marcadas y nunca se mezclan con las reales.
Entorno y mantenimiento
PC del laboratorio con Windows: API como servicio y SQL Server local o en la LAN.
Reloj sincronizado (NTP) y suspensión deshabilitada.
Respaldo completo diario y del log de la base.
Revisión diaria de alertas críticas, semanal de sesiones fallidas y mensual de disco y respaldos.
Detalle en los manuales de despliegue, de usuario y de administrador (docs/delivery).
Notes: La operación está pensada para una PC de laboratorio conectada al adquisidor. Un reinicio del servicio se trata como una reconexión; si dura más de 30 minutos, la sesión falla y queda registrada.

## Slide 13
Estado actual y próximos pasos
Sprints 0 a 2 terminados · autenticación al final
ThermalCalibration · Resumen ejecutivo · 26/09/2026
13
179
pruebas automatizadas
todas correctas
88/88
casos del contrato
conformes con la API
19/152
escenarios Gherkin
completos
5
entidades
implementadas
0-2
Tipos de equipo, configuración, empresas y equipos
3
Adquisidor, protocolo serial y simulador
4
Sesión: configurar e iniciar
5
Captura, lecturas y alertas
6
Comunicación, cierre y reanudación
7
Historial y exportación a Excel
8
Pruebas de extremo a extremo y datos reales
9
Perfiles de eficacia por modelo
10
Autenticación y usuarios
11
Despliegue y documentación de entrega
Base real: primer registro de campo (DATA-1, cámara ambiental Memmert, 72 h, 12 termopares tipo T) usado para ajustar límites y puntos de medición.
Notes: Siguiente: sprint 3 (adquisidor, protocolo y simulador), que habilita probar la captura de punta a punta sin hardware.